**一、主要功能：**

★1、主机壳体选用金属材质，水晶面板表面平整易清洁；

2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏；

★3、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测语音故障提示；

4、紫外线强度自动检测，主管失效备管自动支援；

5、自动、遥控、手控多控消毒运行；

6、风速高、中、低可选，采用后进风前出风结构。

**二、主要技术参数：**

★1、适用体积：150m3

2、外形：平板立式

★3、循环消毒风量：≥1500m3/h

★4、紫外线辐照强度：≥7.49×103μW/cm2（提供垂直距离灯管15cm处的第三方检测报告复印件）

5、紫外线管寿命：≥5000h

★6、紫外线灯管数量：≥12支（交付现场验收）

★7、自然菌消亡率：≥98%（提供第三方检测报告复印件）

★8、消毒后空气中细菌总数：≤23cfu/m3（提供第三方检测报告复印件）