**煎药机**

常压3+1煎药包装一体机

★1、容量：20000ML×3

2、功率：2000W×3+800W

3、尺寸：1480\*540\*1220（mm）

4、电压：AC220V

★5、煎药包装一体组合，紧凑合理，美观大方，配50-280ML无极变量包装机。

★6、常温常压，可同时煎3个处方，每锅能煎3-15付药。

★7、可设定高温时间，高温时间1-255分钟自由设定，采用倒计时自动显示。

8、采用数控技术，操作简洁。

9、武火文火自动转换。

★10、内筒采用不锈钢，外筒体采用玻璃，煎药过程清晰可见

无创呼吸机

1. 适用范围：

供患有睡眠呼吸暂停、低通气综合征的成人患者在医院或家庭中进行双水平无创通气治疗使用。

二、主要功能：

★1 、可根据病人需要提供不同的治疗方案，从 CPAP 到 S 、T 、S/T 、VGPS 五种模式。

2 、触发灵敏度可调。

★3 、实时监测与记录血氧饱和度情况。

4 、提示功能。

★5 、记录功能（SD 卡）。

6 、最大漏气补偿功能。

三、关键技术参数：

★1 、工作模式：CPAP ，S ，T ，ST ，VGPS。

2 、通气参数：

2.1 吸气压力：4-25 cmH2O（间隔 0.5 cmH2O）

2.2 呼气压力：4-25 cmH2O（间隔 0.5 cmH2O）

2.3 治疗压力：4-20 cmH2O（CPAP 模式下，间隔 0.5 cmH2O）

2.4 延时升压：0-45 分钟（间隔 5 分钟）

2.5 呼吸频率：5-50 次/分（间隔 1 次/分）

2.6 吸呼比：10-70%（间隔 1%）

2.7 上升时间：1-5 档（间隔 1 档，1 档上升最快，5 档上升最慢）

2.8 吸气灵敏度：1-5 档（间隔 1 档，1 档触发最快，5 档 1 档触发最慢）

2.9 呼气灵敏度：1-5 档（间隔 1 档，1 档触发最快，5 档 1 档触发最慢）

2.10 潮气量：50- 1500ml（VGPS 模式下有效，间隔 50ml）

3 、VGPS（容量保障压力支持）模式：

3.1 最大 IPAP 值可调范围：4-25 cmH2O

3.2 最小 IPAP 值可调范围：4-25 cmH2O

★3.3 EPAP 值可调范围：4-25 cmH2O

★3.4 目标潮气量：50- 1500ml

4 、监测设定参数的显示范围：

★4.1 当前模式：CPAP ，S ，T ，ST ，VGPS

4.2 吸气压力: 4-25 cmH2O

4.3 呼气压力: 4-25 cmH2O

★4.4 呼吸频率：5-50 次/分

4.5 吸呼比：10-70%

4.6 漏气量：20-99.9l pm

4.7 潮气量：50- 1500ml

★4.8 分钟通气量：0-50l pm

★4.9 血氧饱和度：70- 100%

★4.10 脉率：25-250bpm

4.11 湿化器档位：0-6 档

4.12 延时升压：0-45 分

5 、提示项目：

★5.1 高压声音提示：开/关闭声音提示

5.2 低分钟通气量声音提示：开/关闭声音提示、可设置 1- 10L（间隔 1L）

★5.3 漏气声音提示：开/关闭

★5.4 断电声音提示：开/关闭

5.5 窒息声音提示：开/关闭、可设置窒息时间 10-40 秒（间隔 5 秒）

5.6 低潮气量声音提示：开/关闭、可设置潮气量值范围 50-500ml（（间隔 50ml））

6 、规格

★6.1 尺寸：285mm\*155mm\*125mm

6.2 重量：约 1500g

6.3 使用温度：5-35℃

6.4 相对湿度：10%-90%

6.5 电源： 输入为 AC 100-240V ，50-60Hz ，1.8A Max；输出：DC 24V ，3.33A。

16、噪音: ≤24 dB (符合IS017510-1:2002 标准)